Документация об открытом аукционе в электронной форме

на поставку цифровой универсальной ультразвуковой системы экспертного класса с использованием моторизированных объемных и специализированных электронных датчиков LOGIQ E9 XDclear или эквивалент

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| --- | --- |
| 1 | Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью. |
| 2 | Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
| 3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Инструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям документации об аукционе в электронной форме. Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме несет участник подавший такую заявку. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из: Требования к товару: 1) Участник размещения заказа в заявки на участие в аукционе должен указать страну происхождения поставляемого товара. В случае, если в заявки на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается закупочной комиссией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявки на участие в аукционе, несет участник размещения заказа. 2) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п. Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно» и т.п. 3) Указание объема предлагаемой продукции. В случае, если объем предлагаемой продукции не соответствует требованиям документации, Заказчик вправе отклонить такую заявку. 4) Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. Примечание: при описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара (работ/услуг) указывать: «не более», «не менее» и т.п., за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар. При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара (работ, услуг). Требования к участнику размещения заказа: 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона; 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечения исполнения договора); Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) иные документы и сведения, предусмотренные аукционной документацией. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. Оператором электронной площадки при поступлении заявки осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае: 1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа; 2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе; 3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота); 4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок; Заказчик вправе отклонить заявку в случае не соответствия требованиям документации, не предоставлении или предоставлении не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме, в случаях предусмотренных Законом. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Любой участник закупки вправе направить Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе в произвольной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение пяти дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. По решению комиссии по закупкам заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией об аукционе (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если проводится многолотовый аукцион, он может быть признан несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или подана только одна заявка. В этом случае: 1) аукцион может быть продлен; 2) завершить открытый аукцион в электронной форме; 3) заключить договор с единственным поставщиком; Заключение договора: По результатам открытого аукциона в электронной форме заключается договор с победителем открытого аукциона в электронной форме, либо с единственным участником по результатам несостоявшегося аукциона. Договор может быть заключен как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Договор заключается в срок не позднее двадцати дней с момента размещением заказчиком протокола подведения итогов торгов. Договор по результатам открытого аукциона в электронной форме заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, аукционной документации и в заявке участника аукциона, по цене предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений либо во время заключения договора, но не превышающей цены, предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений / начальной (максимальной) цены договора. Договор с единственным поставщиком заключается по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе: - обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора - заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона. -принять решение о проведении повторной процедуры закупки или выборе иной закупочной процедуры -осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения какого-либо иного конкурентного способа закупки. В случае, если договор заключается в электронной форме, Заказчик направляет победителю аукциона проект договора. В течение трех дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с положениями настоящего пункта, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.36., участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчик, установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Заказчик, после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, сведений о таком участнике открытого аукциона Заказчик может подать в реестр недобросовестных поставщиков. Договор считается заключенным после подписания всеми его сторонами. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчиком в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. При заключении и исполнении договора заказчик вправе изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. |
| 4 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru |
| 5 | Предмет договора. Поставка цифровой универсальной ультразвуковой системы экспертного класса с использованием моторизированных объемных и специализированных электронных датчиков LOGIQ E9 XDclear или эквивалент |
| 6 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). |
| 7 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, выполнения работ, оказания услуг требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, выполнения работ, оказания услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказанных услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к безопасности товара, выполнения работ, оказания услуг: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 8 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме установлен в размере: 475 000,00 рублей. |
| 9 | Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «22» декабря 2014 г., 00.00 (время сервера ЭТП) |
| 10 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «12» января 2015 г., 05.00 (время сервера ЭТП) |
| 11 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «14» января 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП) |
| 12 | Дата и время начала открытого аукциона в электронной форме. «16» января 2015 г., 04.00 (время сервера ЭТП). |
| 13 | Дата и время подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. «20» января 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП). |
| 14 | Допускается рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов ранее срока указанного в извещении. |
| 15 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 16 | Начальная (максимальная) цена договора. 9 500 000,00 рублей (с учетом НДС) |
| 17 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации об аукционе в электронной форме. |
| 18 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 19 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 20 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 21 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара, объема выполнения работ, оказания услуг. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. |
| 22 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Место поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 24 | Срок поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 25 | Условия поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 26 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 27 | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

| Описание параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- |
| Общие требования: Цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса | Наличие |
| Области применения абдоминальные исследования акушерство гинекология кардиология скелетно-мышечная система ангиология урология поверхностно расположенные органы и структуры педиатрия неонаталогия ортопедия онкология транскраниальные исследования чреспищеводные исследования | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Режимы сканирования: В-режим: Количество карт серой шкалы , не менее Количество карт окрашивания , не менее Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее Максимальная глубина сканирования, не менее Поддержка технологии широкого угла сканирования (до 120() на секторном датчике Максимальная частота кадров в секунду в B-режиме, не менее (указать точное значение) | Наличие 7 9 8 36 см Наличие 4700 |
| Возможность регулировки пользователем скорости ультразвука в тканях, используемого при построении изображения, для повышения контрастности и детализации | Наличие |
| М-режим Количество карт окрашивания , не менее Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени Анатомический криволинейный М-режим в реальном масштабе времени Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера | Наличие 9 Наличие Наличие Наличие Наличие |
| PW – импульсно-волновой допплер: - Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки Количество карт, не менее Диапазон PRF, не менее Диапазон регистрируемых скоростей при установке коррекции угла 0(, не менее Максимальная частота кадров в секунду в дуплексном режиме, не менее (указать точное значение) Диапазон изменения угла сканирования, не менее Коррекция угла, диапазон, не менее Коррекция угла, шаг, не более Максимальное количество допплеровских частот на одном датчике, не менее | Наличие Наличие 14 От 0,4 до 27,9 кГц 0,3 см/с – 10,5 м/с 2200 +/- 30( +/- 90( 1( 7 |
| СW – непрерывно-волновой допплер Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки; Диапазон регистрируемых скоростей, не менее Коррекция угла, диапазон, не менее Коррекция угла, шаг, не более | Наличие Наличие 0,5 см/с – 21 м/с +/- 90( 1( |
| ЦДК - цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания , не менее Диапазон PRF, не менее Диапазон регистрируемых скоростей, не менее Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее (указать точное значение) Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике, не менее | Наличие 14 От 0,1 до 23,6 кГц 0,1 см/с – 3,8 м/с Наличие 850 6 |
| ЭД - цветовое допплеровское картирование по энергии Диапазон PRF, не менее Частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее (указать точное значение) | Наличие От 0,1 до 23,6 кГц 850 |
| Направленный энергетический допплер | Наличие |
| Аккумуляция в режиме ЦДК и ЭД (накопление цвета за выбираемый пользователем промежуток времени) | Наличие |
| Триплексный режим: В+CFM+PW B+PD+PW B+TVI+PW Частота кадров в секунду в триплексном режиме, не менее (указать точное значение) | Наличие Наличие Наличие 130 |
| Цветовой тканевой допплер Количественный анализ скоростей тканей в режиме реального времени и на сохраненных кинопетлях Количественный анализ синхронности сокращения миокарда на участках, определяемых пользователем Задание контрольной области исследования произвольного размера и формы Технология автоматического смещения контрольной области для разных периодов сердечного цикла Экспорт численных результатов анализа в файл на внешний носитель Частота кадров в секунду в режиме тканевого допплера, не менее (указать точное значение) | Возможность доукомплектации Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 1200 |
| Программа проведения и протоколирования стресс-эхо исследований: Протоколы для физической и фармакологической нагрузки Стандартные протоколы и пользовательский редактор протоколов Запись длительной кинопетли (до 180 сек) Сохранение индивидуальных параметров сканирования для каждого сечения сердца, воспроизведение их на каждом этапе исследования Автоматическое формирование отчетов стресс-ЭхоКГ, включающих изображения «бычьего глаза» и отдельных сечений сердца, с указанием состояния региональной сократительной функции левого желудочка на разных этапах нагрузки | Возможность доукомплектации Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Режим трапециевидного сканирования совместимый с линейными и секторными датчиками | Наличие |
| Режим кодированной тканевой гармоники совместимый со всеми визуализирующими датчиками Максимальное количество базовых частот на одном датчике, не менее Максимальное количество гармонических частот на одном датчике, не менее (указать точное значение) | Наличие 6 8 |
| Гармоника фазовой инверсии | Наличие |
| Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани | Наличие |
| Режим кодированной контрастной гармоники для проведения исследований с контрастными веществами совместимый с конвексными, линейными, внутриполостными (в том числе 4D указанных типов) и секторными датчиками. | Возможность доукомплектации |
| Режим панорамного сканирования, совместимый со всеми визуализирующими датчиками | Возможность доукомплектации |
| Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D: Поддержка всеми 2D датчиками 3D реконструкция из сохраненной ранее 2D кинопетли | Наличие Наличие Наличие |
| Расширенная программа построения трехмерных изображений: Мультиплановый анализ Отображение любого наклонного среза Отображениие коронарного сечения Совместимость с режимами ЦДК и ЭД Поддержка всеми 2D датчиками | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования Число одновременно передаваемых лучей, не менее Число одновременно принимаемых лучей, не менее Одновременное отображение с фундаментальным изображением Количество настроек степени воздействия на качество изображения, не менее Совместимость с режимами кодированной гармоникой, ЦДК, ЭД, импульсно-волнового допплера, органоспецифичным режимом визуализации, 3D/4D | Наличие 9 9 Наличие 7 Наличие |
| Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений Совместимость со всеми типами датчиков Совместимость со всеми режимами визуализации, в том числе 3D/4D Количество степеней фильтрации изображения, не менее | Наличие Наличие Наличие Наличие 5 |
| Количественный анализ васкуляризации в режиме ЦДК и ЭД на сохраненных кинопетлях с отображением значений положительного и отрицательного потока в виде графиков. Области исследования с произвольными контурами | Наличие |
| Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени (демо-режим) : Прямая визуализация в В-режиме отражающих элементов крови Визуализация в В-режиме только потоков без статических структур Визуализация в В-режиме потоков с цветовым кодированием направления совместно со статическими структурами Отсутствие влияния угла сканирования на визуализацию кровотока, отсутствие эффекта «наложения» шкалы скоростей Визуализация кровотока на всем изображении, остутствие пространственного ограничения «областью интереса» Построение полной пространственной карты сосудов в специальном режиме накопления Поддержка линейных, интраоперационных и конвексных датчиков | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 4D - режим (трёхмерная реконструкция в реальном времени) | Возможность доукомплектации |
| Программа автоматического расчёта объёма образований и структур на основе данных автоматического трехмерного сканирования Метод ручной трассировки контуров объекта Метод полуавтоматического определения контуров объекта Структуроспецифичная технология определения контуров объектов – гипоэхогенных, кистозных, гиперэхогенных Расчет объема по методу сферы | Возможность доукомплектации Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Программа количественного анализа объема кровотока в режиме ЭД с использованием специализированных датчиков для получения объемных изображений Метод ручной трассировки контуров объекта Метод автоматического определения контуров объекта Создание контура в виде сферы Автоматический расчет индекса васкуляризации, индекса потока васкуляризации Построение объемной гистограммы с расчетом индекса перфузии и индекса кровотока | Возможность доукомплектации Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Режим посрезовой визуализации объемного изображения с задаваемым числом срезов и расстоянием между ними Максимальное возможное число срезов, не менее Количество одновременно развернутых на экране изображений срезов, не менее Диапазон настройки расстояния между срезами, не менее Шаг изменения расстояния между срезами, не более | Возможность доукомплектации 19 8 0,5 – 40 мм 0,1 мм |
| Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью за счет сканирования в нескольких смежных срезах с использованием специализированных датчиков для получения объемных изображений Диапазон изменения толщины среза, не менее | Возможность доукомплектации 3 – 20 мм |
| Технология Объемной Навигации с сенсорным позиционированием: Совмещение УЗ изображения с изображениями КТ, МРТ, ПЭТ, ранее записанными объемными УЗ изображенииями Наложение УЗ изображения на данные КТ, МРТ, ПЭТ, объемные УЗ с регулировкой степени Поддержка режимов ЦДК, эластографии и кодированной контрастной гармоники | Возможность доукомплектации Наличие Наличие |
| Автоматическое совмещение УЗ-изображения с КТ изображением. Отслеживание дыхательных движений пациента для компенсации искажений Использование специализированного сенсора, размещаемого на теле пациента | Возможность доукомплектации Наличие |
| Сбор объемных данных и формирование трехмерных ультразвуковых изображений и кинопетель с использованием сенсорного позиционирования | Возможность доукомплектации |
| Создание маркеров анатомических областей с отображением изменения удаленности маркера относительно плоскости сканирования в реальном времени Использование маркеров при планировании интервенционных процедур для разметки границ образований, обозначения положения органов и структур критичных к повреждению Специальный маркер для обозначения цели биопсии Число маркеров - не менее 20 | Возможность доукомплектации Наличие Наличие Наличие |
| Режим точной объемной навигации иглы с реальным отображением траектории и положения кончика иглы в реальном времени | Возможность доукомплектации |
| Режим точной объемной навигации иглы или инструмента для проведения процедур с виртуальным отображением траектории и положения кончика иглы (или инструмента) в реальном времени | Возможность доукомплектации |
| Программа оценки эластичности тканей методом соноэластографии Поддержка на линейных (в том числе матричном), конвексных и внутриполостных датчиках Задание областей интереса произвольного размера и формы (до 8 зон интереса одновременно) Количественный анализ соотношения жесткости/эластичности тканей, построение графических кривых, анализ отношения жесткостей Запись кинопетли произвольной длительности для постобработки и проведения количественного анализа Проведение измерений на эластографическом изображении Исследование диффузных изменений печени | Наличие Наличие Наличие Возможность доукомплектации Возможность доукомплектации Наличие Наличие |
| Программная функция автоматического вычисления толщины комплекса интима-медиа | Возможность доукомплектации |
| Программная функция для оценки атеросклеротических бляшек | Наличие |
| Программа для автоматизации и протоколирования этапов ультразвукового исследования Заводские протоколы и редактор пользовательских протоколов Автоматическое заполнение аннотаций, переключения режимов сканирования и активация измерений | Возможность доукомплектации Наличие Наличие |
| Программа прямого сопоставления и сравнения текущего и ранее сохраненных изображений для контроля динамики патологических процессов (демо-режим) Автоматическая установка параметров сканирования аналогично ранее сохраненному изображению, с которым проводится сравнение Проведение сравнения с изображениями КТ, МРТ, ПЭТ, маммографическими и ультразвуковыми Совместимость с режимами ЦДК, ЭД, контрастной гармоники, эластографии, недопплеровской визуализации кровотока | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Специальная технология автоматического обнаружения, оконтуривания и измерения основных биометрических параметров плода | Возможность доукомплектации |
| Специальная технология автоматического обнаружения, оконтуривания и измерения образований в органах и тканях | Возможность доукомплектации |
| Монитор Жидкокристаллический антибликовый монитор, размещенный на свободно перемещаемом кронштейне Размер экрана по диагонали, не менее Разрешение монитора, не менее Диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, не менее Регулировка угла наклона вперед/назад, не менее Поворот в горизонтальной плоскости, не менее Полная регулировка монитора по высоте, не менее Независимая регулировка высоты панели управления и высоты монитора | Наличие 19 дюймов 1280х1024 19 дюймов 90(/10( 360( 30 см Наличие |
| Интерфейс пользователя Регулируемая в трех направлениях консоль управления Электропривод вертикальной регулировка консоли управления Угол вращения консоли управления, не менее Выдвижение консоли управления вперед, не менее Интегрированные в консоль динамики Цветная сенсорная панель управления, не менее Органы управления на основе многофункциональных регуляторов, имеющих не менее четырех степеней свободы Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура Интерактивная подсветка клавиатуры Специализированные отсеки для принтера и DVD-привода на передней стороне корпуса | Наличие Наличие 90( 30 см Наличие 10,4 дюйма Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Частотный диапазон работы системы, не уже | От 0,7 до 18,7 МГц |
| Формирование ультразвукового луча | Цифровое |
| Технология широкополосного формирования ультразвукового луча | Наличие |
| Количество активных портов (не считая порт для CW-датчиков) для подключения датчиков, не менее | 4 |
| Бесштырьковые коннекторы датчиков | Наличие |
| Динамический диапазон, не менее | 290 дБ |
| Количество цифровых премо-передающих каналов, не менее | 1 950 000 |
| Максимальная частота кадров в секунду, не менее | 4700 |
| Максимальная глубина проникновения УЗ луча, не менее | 36 см |
| Количество заводских предустановочных программ, не менее | 600 |
| Количество определяемых пользователем предустановочных программ на 1 датчик, не менее | 60 |
| Кинопамять: Режим хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-петель из цифровой памяти изображений. Регулировка скорости прокрутки кинопетли, не менее Максимальная длительность кинопетли кадров, не менее Максимальная длительность кинопетли, сек, не менее | Наличие 11 позиций 20000 1200 |
| Программное обеспечение |  |
| Программное обеспечение на русском языке | Наличие |
| Программно-аппаратное обеспечение последней версии (поколения), не позже 2014 года | Наличие |
| Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность осуществлять сканирование датчиками с активной матричной решеткой и монокристальными датчиками | Наличие |
| Проведение исследования молочной железы с целью маркировки, измерения и описания образований (демо-режим) Документирование до 30 образований Протоколирование для каждого образования стандартных ультразвуковых маммологических признаков из системного списка: расположение, сегмент, форма, ориентация, контуры, эхоструктура, окружающая ткань, наличие кальцинатов, особенности, васкуляризация Внесение в протокол оценки вероятности злокачественности по стандарту BI-RADS Организация данных в удобной форме рабочей таблицы Сохранение результатов для каждого образования в правой и левой молочных железах | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Проведение исследования щитовидной железы с целью описания состояния железы, маркировки, измерения и протоколирования образований (демо-режим) Протоколирование для каждой структуры и образования стандартных ультразвуковых признаков из системного списка: Щитовидная железа – эхогенность, васкуляризация, размер; Паращитовидная железа – визуализация; Лимфатические узлы – внешний вид, структура, васкуляризация; Узелки – форма, контуры, структура, васкуляризация, наличие кальцинатов Организация данных в удобной форме рабочей таблицы Сохранение результатов для каждого образования | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие |
| Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования | Наличие |
| Автоматическая оптимизация TGC изображения | Наличие |
| Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: Автоматическая корректировка базовой линии Автоматическая корректировка PRF Автоматическая корректировка угла Автоматическое инвертирование спектра | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме Количество отображаемых параметров, не менее (указать точное значение и перечислить наименования автоматически рассчитываемых параметров) | Наличие 14 |
| Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным «сырым» ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения. | Наличие |
| Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие |
| Обеспечение уполномоченным и сертифицированным инженером компании-производителя во время монтажа оборудования для дистанционной сервисной диагностики на время гарантийного и пост-гарантийного периода (через интернет-канал): Прямой связи с сервером завода-изготовителя Регистрации прибора на сервере завода-изготовителя Подтверждение регистрации на сервере завода-изготовителя в online-режиме | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы PW-режим: включение/выключение режима, усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, автоматические измерения Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация анатомического М-режима, трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений (если установлена соответствующая опция). | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений | Наличие |
| Составление архивов пациентов; Сохранение и передача статических и динамических изображений в формате Raw DICOM («сырые» данные) Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений Проведение измерений и расчетов Вывод отчётов об исследованиях Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD, USB HD (опция), MemoryStick (опция) Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие: jpg, avi, wmv Наличие |
| Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows | Наличие |
| Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши | Наличие |
| Программа настройки и персонализации отчетов об УЗИ исследованиях с возможностью размещения изображений и графиков на ультразвуковом аппарате | Возможность доукомплектации |
| Встроенные предустановки для визуализации пациентов с нормальным и ухудшенным акустическим окном | Наличие |
| Пакеты расчетов и суммарные заключения для абдоминальных исследований | Наличие |
| Пакеты расчетов и суммарные заключения для поверхностных отрганов и структур | Наличие |
| Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие |
| Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии | Наличие |
| Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Наличие |
| Протокол отслеживания внутриутробного развития плода Программы расчетов для многоплодной беременности Программы расчетов для суставной дисплазии | Наличие Наличие Наличие |
| Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие |
| Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие |
| Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные Микроконвексные Секторные электронные Линейные Комбинированные ректовагинальные Матричные конвексного, линейного и секторного типа Монокристальные конвексного и секторного типа Матричные монокристальные Специализированные 4D–датчики, в том числе и внутриполостные Датчик типа «карандаш» для для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее Количество частот второй гармоники, не менее Угол сканирования, не менее Количество элементов, не менее Радиус кривизны, не менее Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима Поддержка эластографии | Наличие 1,8 - 5 МГц 5 70( 192 60мм Наличие Наличие |
| Поддержка конвексного датчика для абдоминальных исследований, педиатрии, акушерства, гинекологии Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее Технология активной матричной решетки Угол сканирования, не менее Количество элементов, не менее Радиус кривизны, не менее Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима | Наличие 2,5 - 8 Мгц Наличие 67( 960 60мм Наличие |
| Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее Количество элементов, не менее Максимальная частота кадров в режиме ЦДК, не менее (указать точное значение) Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима Поддержка эластографии | Наличие 3,6 – 9 МГц 192 450 Наличие Наличие |
| Линейный матричный датчик для поверхностно расположенных органов и структур и периферических сосудов, педиатрии Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее Технология активной матричной решетки Контактная поверхность, не менее Количество элементов, не менее Максимальная частота кадров, не менее (указать точное значение) Максимальная частота кадров в режиме ЦДК, не менее (указать точное значение) Отклонение луча макс., не менее Поддержка технологии недопплеровской визуализации кровотока Поддержка эластографии | Наличие 5 – 15 МГц Наличие 50 мм 1000 1000 450 30( Наличие Наличие |
| Матричный монокристальный секторный фазированный датчик для транскраниальных исследиваний и кардиологии. Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее Технология активной матричной решетки Монокристальная технология Контактная поверхность, не более Угол сканирования, не менее Количество элементов, не менее (указать точное значение) Максимальная частота кадров, не менее (указать точное значение) Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима | Наличие 1,7 - 4,6 Мгц Наличие Наличие 28мм 120( 280 900 Наличие |
| Габариты и вес |  |
| Высота минимальная, мм, не более | 1320 |
| Высота максимальная, мм, не менее | 1700 |
| Ширина, мм, не более | 585 |
| Глубина, мм, не более | 830 |
| Вес, кг, не более | 140 |
| Характеристики электропитания |  |
| Напряжение 220 В / 50 Гц | Наличие |
| Максимально потребляемая мощность (ВА, не более) | 1200 |
| Дополнительные принадлежности |  |
| Цифровой термопринтер, USB интерфейс | Наличие |
| Руководство пользователя на русском языке в печатном виде, изданное производителем, в оригинальном формате, с фирменной обложкой | Наличие |
| Источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного сигнала (типа Smart-UPS) | Наличие |
| Требования к поставке |  |
| Гарантия на всю систему, осуществляемая сервисным центром производителя, находящимся на территории РФ | Не менее 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию |
| Гарантийный талон компании-производителя, действительный на территории РФ и оформленный надлежащим образом (на русском языке, заверенный печатью российского представительства компании-производителя). Обязательное наличие письменного подтверждения гарантии сервисным центром производителя на территории Российской Федерации с указанием сроков и объема предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции. | Наличие Наличие |
| Ввод в эксплуатацию и инструктаж врачей-пользователей уполномоченным и сертифицированным инженером компании-производителя, имеющим документы о своих полномочиях (доверенность и сертификат) | Наличие |
| Акт ввода в эксплуатацию, оформленный надлежащим образом (на русском языке, заверенный печатью российского представительства компании-производителя) | Наличие |
| Обеспечение уполномоченным и сертифицированным инженером компании-производителя во время монтажа оборудования для дистанционной сервисной диагностики на время гарантийного и пост-гарантийного периода (через интернет-канал): Прямой связи с сервером завода-изготовителя Регистрации прибора на сервере завода-изготовителя Подтверждение регистрации на сервере завода-изготовителя в online-режиме | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| Обеспечение подключения поставляемого оборудования к DICOM-серверу (сервер для обработки и хранения информации с диагностического оборудования) по сети | Наличие |
| Дополнительное расширенное обучение пользователей работе на приборе на рабочем месте, проводится специалистом по клиническому обучению компании-производителя | Наличие |
| Оборудование должно быть не ранее 2014 г. выпуска, не бывшее в употреблении, не восстановленное, не прошедшее ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств | Наличие |
| Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | Наличие |
| Оборудование должно быть рассчитано на питание от сети переменного тока напряжением 220-240 Вольт. Кабель с вилкой для подключения предназначен для эксплуатации в РФ, без каких-либо переходников и удлинителей | Наличие |
| Упаковка оборудования должна быть оригинальной упаковкой завода-изготовителя, иметь товарный вид, должна быть способна предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Получателя. | Наличие |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| Техническое обслуживание в период действия гарантии | 1 раз в квартал |

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №1254 от 16.12.2014г. | Коммерческое предложение №17124 от 17.12.2014г. | Коммерческое предложение №0312-04 от 15.12.2014г. |  |  |  |
| 1 | Поставка цифровой универсальной ультразвуковой системы экспертного класса с возможностью трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием моторизированных объемных и специализированных электронных датчиков LOGIQ E9 XDclear или эквивалент | 9500000,00 | 9730000,00 | 9270000,00 | 9500000,00 | 1 | 9500000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 9500000,00 |

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Улан-Удэ                                                                                  	                 «___» _________  201_г

________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего    на основании _______, с одной стороны, и автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое  в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Дроздова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г.  и протокола подведения итогов №___ от _________ г. настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора ___________, далее по тексту - «Товар» на основании спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.

  - Срок поставки: в течение 45 дней с момента заключения договора.

1.4. Вспомогательные услуги: монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, ввод в эксплуатацию товара, инструктаж медицинского персонала после приемки оборудования в эксплуатацию в течение 5 календарных дней с момента поставки оборудования.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора _____ (_______) рублей ______ коп.

  - В цену договора входит доставка до склада Покупателя, разгрузка, налоги  и иные  платежи.

  - Оплата производиться из средств бюджета, платных услуг статья 310.

  - Оплата производится на основании счета и/или  счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной и/или  подписанного двумя сторонами акта о приемке товара и /или акта ввода в эксплуатацию. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 2015 года.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1.осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет, с 09:00 до 17:00 по адресу Покупателя;

3.1.2.участвовать в приемке-передаче товара. При приемке товара  оформляется акт приемки товара, при вводе в эксплуатацию  акт ввода;

3.1.3. при поставке товара передать Покупателю оригинал товарно-транспортной накладной,  акт приема-передачи,  счет-фактуру, регистрационное удостоверение, паспорт на товар на русском языке, акт ввода в эксплуатацию и другие необходимые документы;

3.1.4.предоставить сертификаты (декларацию соответствия), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.5.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить  на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.6.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя;

3.1.7. организация сервисной службы по заявке Покупателя в течение трех рабочих дней.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.5. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии  претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную, акт приема-передачи товара, акт ввода в эксплуатацию и передать по одному экземпляру Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не представлен  документ о соответствии  качества товара, регистрационное удостоверение, паспорт на русском языке, талон на гарантийное обслуживание и другие необходимые документы;

3.4.4. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.5 требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров и подтверждаться сертификатом соответствия.

4.3. Гарантия составляет:_______

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру ____________,  на имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.3.  Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 «А» ИНН 0323054243 КПП 032301001 Р/с 40603810609164020857 Р/с 40603810609164020858 К/с 30101810400000000604 Банк Отделение №8601 Сбербанка России, г. Улан-Удэ БИК 048142604 |
| --- | --- |
| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№________ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к документации об аукционе в электронной форме

Форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Товарный знак предлагаемого товара (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристика поставляемого товара | Страна изготовления | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |