Документация об открытом аукционе в электронной форме

на поставку медицинского оборудования для реабилитации пациентов

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| --- | --- |
| 1 | Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», (далее – Положение о закупках), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью. Победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник предложивший наиболее низкую цену договора и заявка на участие которого соответствует требованиям документации (или наиболее высокую, если аукцион перешел через ноль и пошел на повышение) С победившим участником заключается договор. Победитель не вправе отказаться от заключения контракта. Сопоставление предложений участников закупки о цене договора происходит посредством программно-аппаратного комплекса электронной торговой площадки. |
| 2 | Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
| 3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Инструкция по ее заполнению. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям документации об аукционе в электронной форме. Ответственность за достоверность представленной информации в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме несет участник подавший такую заявку. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из: Требования к товару: 1) Участник размещения заказа в заявки на участие в аукционе должен указать наименование страны происхождения предлагаемого к поставке товара. В случае если в заявки на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается закупочной комиссией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявки на участие в аукционе, несет участник размещения заказа. 2) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а так же обязательное указание нормативных актов в случае их наличие в техническом задании документации. Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п. Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно» и т.п. 3) Указание объема предлагаемой продукции. В случае, если объем предлагаемой продукции не соответствует требованиям документации, Заказчик вправе отклонить такую заявку. 4) Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. Примечание: при описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара (работ/услуг) указывать: «не более», «не менее», «должен быть», «может быть» и т.п., за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар. При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара (работ, услуг). Требования к участнику размещения заказа: 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона; 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе либо обеспечения исполнения договора); Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) копия регистрационного удостоверения на товар или информацию о реквизитах такого регистрационного удостоверения; Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки (utp.sberbank-ast.ru) в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. Оператором электронной площадки при поступлении заявки осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае: 1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа; 2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе; 3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота); 4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок; Заказчик вправе отклонить заявку в случае не соответствия требованиям документации (по составу и содержанию заявки), не предоставлении или предоставлении не достоверных или не актуальных сведений в составе заявки. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме, в случаях предусмотренных Законом. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Любой участник закупки вправе направить Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе в произвольной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение пяти дней со дня поступления запроса, Заказчик предоставляет разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. По решению комиссии по закупкам заявка может быть признана надлежащей при наличии в ней несущественных отклонений от требований, установленных документацией об аукционе (создание преимущественных условий одному или нескольким участникам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным если: 1) не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 2) не ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору, в отличие от того, как они предусмотрены в документации. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если проводится многолотовый аукцион, он может быть признан несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или подана только одна заявка. В этом случае: 1) аукцион может быть продлен; 2) завершить открытый аукцион в электронной форме; 3) заключить договор с единственным поставщиком; Заключение договора: По результатам открытого аукциона в электронной форме заключается договор с победителем открытого аукциона в электронной форме, либо с единственным участником по результатам несостоявшегося аукциона. Договор может быть заключен как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Договор заключается в срок не позднее двадцати дней с момента размещением заказчиком протокола подведения итогов торгов. Договор по результатам открытого аукциона в электронной форме заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, аукционной документации и в заявке участника аукциона, по цене предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений либо во время заключения договора, но не превышающей цены, предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений / начальной (максимальной) цены договора. Договор с единственным поставщиком заключается по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе: - обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора - заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона. -принять решение о проведении повторной процедуры закупки или выборе иной закупочной процедуры -осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения какого-либо иного конкурентного способа закупки. В случае, если договор заключается в электронной форме, Заказчик направляет победителю аукциона проект договора. В течение трех дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с положениями настоящего пункта, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.36., участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчик, установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. Заказчик, после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, сведений о таком участнике открытого аукциона Заказчик может подать в реестр недобросовестных поставщиков. Договор считается заключенным после подписания всеми его сторонами. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчиком в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. При заключении и исполнении договора заказчик вправе изменить: 1) объем 2) цена закупаемых товаров, работ, услуг 3) сроки исполнения договора 4) прочие условия договора. |
| 4 | Наименование Заказчика: Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» (далее Заказчик). Место нахождения, почтовый адрес, место рассмотрения заявок: 670047, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А Контактное лицо: Благов Руслан Владимирович Контактный телефон: 8 (3012) 43-53-60 Факс: 8 (3012) 43-73-82 Адрес электронной почты: rblagv@rkgvv.ru |
| 5 | Предмет договора. Поставка медицинского оборудования для реабилитации пациентов |
| 6 | Количество поставляемого товара. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). |
| 7 | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, выполнения работ, оказания услуг требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Требования к качеству товара, выполнения работ, оказания услуг, к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам): качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказанных услуг должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки, и соответствие Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе). Поставляемый товар должен быть новым, т.е. он: не восстанавливался; не находился в употреблении; не ремонтировался; не осуществлялась замена его запасных частей; не восстанавливались его потребительские свойства. Требования к безопасности товара, выполнения работ, оказания услуг: поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Требования к упаковке: поставляемый товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую ее сохранность при транспортировке. Упаковочная тара должна соответствовать требованиям безопасности, ГОСТ РФ, ТУ, быть чистой, сухой, без постороннего запаха и нарушений целостности, должна обеспечивать сохранность товара. Требования к размерам товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме). Требования к отгрузке товара: поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. |
| 8 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме установлен в размере: 191 092,25 рублей. |
| 9 | Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «22» мая 2015 г., 00.00 (время сервера ЭТП) |
| 10 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «01» июля 2015 г., 05.00 (время сервера ЭТП) |
| 11 | Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. «02» июля 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП) |
| 12 | Дата и время начала открытого аукциона в электронной форме. «03» июля 2015 г., 04.00 (время сервера ЭТП). |
| 13 | Дата и время подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. «06» июля 2015 г., 12.00 (время сервера ЭТП). |
| 14 | Допускается рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов ранее срока указанного в извещении. |
| 15 | Порядок формирования цены договора. Цена договора, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом и Положением о закупках. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной договором. Участник размещения заказа производит расчет цены договора с учетом расходов на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| 16 | Начальная (максимальная) цена договора. 3 821 845,00 рублей (с учетом НДС) |
| 17 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. Представлено в Приложении № 2 к документации об аукционе в электронной форме. |
| 18 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками. Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 19 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора. Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 20 | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления. По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения договора не установлено. |
| 21 | Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по договору товара, объема выполнения работ, оказания услуг. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество/объем всех предусмотренных договором товаров/работ/услуг при изменении потребности в товарах/работ/услуг, на поставку которых заключен договор. |
| 22 | Требования к объему предоставления гарантий качества товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 23 | Место поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 24 | Срок поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 25 | Условия поставки товара. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 26 | Форма, сроки, порядок оплаты. В соответствии с проектом договора (Приложение №3) |
| 27 | Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика - соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов; - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в соответствии с предусмотренном статьей 5 Федерального закона, №223. |

Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

Аппарат для активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей – 1 шт.

| № п.п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательные требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии | При наличии |
| 1.3 | Документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Гарантия с даты поставки товара, не менее | 24 месяца |
| 1.5 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в полугодие |
| 1.6 | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.7 | Обучение персонала работе на приборе | Наличие |
| 1.8 | Обучение пользователя | Наличие |
| 2 | Технические требования |  |
| 2.1 | Режимы тренировки | Устройство должно обеспечить следующие режимы тренировки пациента верхних и нижних конечностей: 1. Пассивную тренировку (с мотором) 2. Активную тренировку с переменным сопротивлением (собственными силами против сопротивления, создаваемого мотором) 3. Ассистивную тренировку (собственными силами с поддержкой со стороны мотора) |
| 2.2 | Программное обеспечение и интерфейс тренажера | На русском языке |
| 2.3 | Возможность тренировки ног/нижней части тела и рук/верхней части тела | Наличие |
| 2.4 | Тренажер рук/верхней части тела имеет возможность изменения высоты (без инструмента) для регулировки тренажера под рост пациента. | Наличие |
| 2.5 | При изменении высоты тренажера рук/верхней части тела, операционная панель тренажера перемещается совместно с ним для удобства просмотра информации на экране опер. панели | Наличие |
| 2.6 | Скорость на устройствах тренажера для ног/нижней части тела и рук/верхней части тела | от 0 до 60 об/мин |
| 2.7 | Возможность легко перемещается в пределах помещений | Наличие |
| 2.8 | Возможность использования устройства из: 1. инвалидной коляски 2. стула 3. кровати | Наличие |
| 2.9 | Крупный дисплей операционной панели тренажера с цветным сенсорным экраном и кнопками управления. | Диагональ не менее 23 см |
| 2.10 | Клавиши управления операционной панели имеют возможность блокировки от несанкционированного нажатия. | Наличие |
| 2.11 | Возможность создавать индивидуальные тренировочные программы с функцией обратной связи с лечащим врачом (Телемедицина) | Наличие |
| 2.12 | Параметры программ: |  |
| 2.13 | Для Активной реабилитации: |  |
| 2.14 | - Время | Наличие |
| 2.15 | - Нагрузка | Наличие |
| 2.16 | - Уровень активности правой или левой стороны | Наличие |
| 2.17 | Для Пассивной реабилитации: |  |
| 2.18 | - Время | Наличие |
| 2.19 | - Скорость | Наличие |
| 2.20 | - Направление | Наличие |
| 2.21 | Возможность создавать индивидуальные тренировочные программы и сохранять их в памяти операционной панели тренажера, в том числе и дистанционно | Наличие |
| 2.22 | Возможность выбора тренировочной программы из пакета с использованием основного меню | наличие |
| 2.23 | Возможность корректировать тренировочные программы в процессе тренировки, в том числе и дистанционно | Наличие |
| 2.24 | Информация по тренировке, выводимая на дисплей: Продолжительность тренировки в минутах (общая и по каждому режиму тренировки: с мотором и без мотора) Пройденный путь в километрах (общий и по каждому режиму тренировки: с мотором и без мотора) Скорость в об/мин Уровень нагрузки Энергозатраты Подсчет количества наступивших спазмов Показания симметричности усилий для левой и правой ног/ левой и правой рук (в графическом и цифровом формате) Частота сердечных сокращений Возможность отправки отчета по окончании тренировки на сервер | Наличие |
| 2.25 | Биологически обратная связь | Наличие |
| 2.26 | Программный пакет для развития координации движений использующий принцип БОС | Наличие |
| 2.27 | Игровая мотивационная программа тренировки двигательной активности и симметричности усилий конечностей, использующая принцип БОС | Наличие |
| 2.28 | Функция симметричная тренировка для рук и ног, использующая принцип БОС, в том числе подключение функции дистанционно | Наличие |
| 2.29 | Возможность обновления программного обеспечения (при подключении к сети Интернет), в том числе дистанционно | Наличие |
| 2.30 | Возможность удаленного сбора результатов тренировки Пациента лечащим врачом | Наличие |
| 2.31 | Возможность постоянной он-лайн связи с доктором (при наличии подключения к сети Интернет) | Наличие |
| 2.32 | Возможность удаленной активации/деактивации прибора | Наличие |
| 2.33 | Возможность установки времени тренировки от 0 до 180 минут с автоматической остановкой по достижении установленного времени. | Наличие |
| 2.34 | Возможность установки неограниченного времени тренировки, в том числе дистанционно | Наличие |
| 2.35 | Возможность постепенного увеличение скорости от 20% до 100% за 10 минут | Наличие |
| 2.36 | Сопротивление в активном или ассистивном режимах на устройстве | наличие |
| 2.37 | Возможность изменения направления движения (вперед / назад) путем нажатия на кнопку на операционном дисплее или дистанционно | Наличие |
| 2.38 | Возможность автоматического изменения направления движения (вперед / назад) или дистанционно | Наличие |
| 2.39 | Возможность задания любого времени автоматического изменения направления вращения | Наличие |
| 2.40 | Возможность плавной регулировки параметров распознавания спастики (при этом автоматически изменяются параметры режима «п 2.33») | Наличие |
| 2.41 | Функция постоянной подстраховки при активной и ассистивной тренировке для контроля мышечного тонуса во время всей тренировки: при появлении спастики остановка мотора- автоматическое изменение направление движения -плавный пуск. | Наличие |
| 2.42 | Функция с возможностью коррекции чувствительности срабатывания при появлении спастики, изменения направления вращения | Наличие |
| 2.43 | Функция восстановления направления вращения после срабатывания защиты от спастики | Наличие |
| 2.44 | Режим помощи подачи педалей до начала и после окончания тренировки для облегчения вкладывания\удаления конечностей из педалей | Наличие |
| 2.45 | Режим плавного начала тренировки - согревающая фаза в начале тренировки или после наступления спастики | Наличие, с 0 об/мин до установленного значения |
| 2.46 | Просмотр и анализ результатов тренировки по окончанию тренировки | Наличие |
| 2.47 | Электропитание от сети | 220V 50 Гц |
| 2.48 | Универсальные опоры для стабильности ног во время тренировки | Наличие (пара) |
| 2.49 | Шарнирно соединенный с безопасными педалями узел поддержки голени с изменяемой высотой и фиксирующими лентами на липучке | Наличие (пара) |
| 2.50 | Цилиндрические ручки | Наличие (пара) |
| 2.51 | Манжеты на липучке для захвата кистью руки, обеспечивающие надежную фиксацию рук во время тренировки рук. | Наличие (пара) |

Установка для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела – 1 шт.

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение на установку кинезитерапевтическую | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии на установку кинезитерапевтическую. | При наличии |
| 1.3 | Паспорт | Наличие |
| 1.4 | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию. | не менее 12 месяцев |
| 1.5 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на стол массажный терапевтический | Наличие |
| 1.6 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии на стол массажный терапевтический | При наличии |
| 1.7 | Паспорт | Наличие |
| 1.8 | Обучение 2-х специалистов | Наличие |
| 1.9 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.10 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в полугодие |
| 2. Комплектация |
| 2.1 | Потолочная конструкция полной комплектности, оснащенная механизмом освобождения тросов | 1 шт. |
| 2.2 | Свободностоящая (напольная) конструкция | 1 шт. |
| 2.3 | подвеска под таз | 3 шт. |
| 2.4 | подвески под ноги | 2 шт. |
| 2.5 | подвеска под голову | 1 шт. |
| 2.6 | подвески для рук (петля) | 4 шт. |
| 2.7 | подвески для рук с ручками | 2 шт. |
| 2.8 | эластичный жгут с фиксатором для туловища, таза и ног | 4 шт. |
| 2.9 | эластичный жгут с фиксатором для головы и рук | 4 шт. |
| 2.10 | короткий трос с фиксатором | 2 шт. |
| 2.11 | длинный трос с фиксатором | 4 шт. |
| 2.12 | трос для траверсы с карабином на конце | 6 шт. |
| 2.13 | клипса | 3 шт. |
| 2.14 | Стол терапевтический 3-х секционный | 1 шт. |
| 3.Номинальная нагрузка на основные конструктивные узлы тренажера не более: |
| 3.1 | подвесы | 120 кг |
| 3.2 | Потолочная конструкция | 150 кг |
| 3.3 | Напольная конструкция | 150 кг |
| 3.4 | Комплект настенных конструкций для крепления траверсы | 120 кг |
| 3.5 | Замок траверсы | 50 кг |
| 3.6 | Эластичный жгут с фиксатором для туловища, таза и ног | 25 кг. |
| 3.7 | Эластичный жгут с фиксатором для головы и рук | 15 кг. |
| 3.8 | Короткий трос с фиксатором | 25 кг. |
| 3.9 | длинный трос с фиксатором | 25 кг |
| 4.Параметры надежности установки: |
| 4.1 | Средняя наработка на отказ, не менее | 1000 ч |
| 4.2 | Средний срок службы, не менее | 5 лет |
| 5.Условия эксплуатации установки: |
| 5.1 | температура окружающей среды С | от плюс 15 до плюс 35 |
| 5.2 | давление, мм рт. ст | от 645 до 795 |
| 5.3 | влажность, % | от 45 до 75 |
| 6. Технические данные |
| 6.1 | Потолочная конструкция полной комплектности, оснащенная механизмом освобождения тросов |  |
| 6.2 | Габариты, мм (ДхШхВ), не более * | 1780*770*230 |
| 6.3 | Вес, кг, не более | 35 |
| 6.4 | Материал из которого изготовлена потолочная конструкция | сталь, нержавеющая сталь, копролон |
| 6.5 | Возможность крепления | как на потолок так и на самостоятельную напольную конструкцию. |
| 6.7 | подвеска под таз |  |
| 6.8 | Габариты, мм (ДхШ), не менее | 890*250 |
| 6.9 | материал: | ткань |
| 6.10 | подвески под ноги |  |
| 6.11 | Габариты, мм (ДхШ), не менее | 950*110 |
| 6.12 | материал: | ткань |
| 6.13 | подвеска под голову |  |
| 6.14 | Габариты, мм (ДхШ), не менее | 730*50 |
| 6.15 | материал | ткань |
| 6.16 | подвески для рук |  |
| 6.17 | Габариты, мм (ДхШ), не менее | 340*50 |
| 6.18 | материал: | ткань |
| 6.19 | подвески для рук с ручками |  |
| 6.20 | Габариты, мм (ДхШ), не менее | 340*50 |
| 6.21 | материал: | Ткань, поролон, пластмасса |
| 6.22 | эластичный жгут с фиксатором для туловища, таза и ног |  |
| 6.23 | Габариты, мм (Д), не менее | 480 |
| 6.24 | материал: | Нейлон, резина |
| 6.25 | эластичный жгут с фиксатором для головы и рук |  |
| 6.26 | Габариты, мм (Д), не менее | 480 |
| 6.27 | материал: | Нейлон, резина |
| 6.28 | короткий трос с фиксатором |  |
| 6.29 | Габариты, мм (Д), не менее | 450 |
| 6.30 | материал: | Нейлон |
| 6.31 | длинный трос с фиксатором |  |
| 6.32 | Габариты, мм (Д), не менее | 760 |
| 6.33 | материал: | Нейлон |
| 6.34 | трос для траверсы с карабином на конце |  |
| 6.35 | Габариты, мм (Д), не менее | 5000 |
| 6.36 | материал: | Нейлон |
| 6.37 | Напольная (свободностоящая) конструкция |  |
| 6.38 | -габариты (ДхШхВ), мм, не менее | 2200*1980*2300 |
| 7. Стол массажный терапевтический 3-х секционный |
| 7.1 | Габаритные размеры (Д х Ш), мм, не менее | 2030 х 720 |
| 7.2 | Толщина ложа стола, мм | 60 |
| 7.3 | Количество секций | 3 |
| 7.4 | Угол наклона подголовника | +40/-50 |
| 7.5 | Угол наклона средней секции | - |
| 7.6 | Угол наклона подножника | +70/-50 |
| 7.7 | Ширина ложа, мм | все секции 450-720 |
| 7.8 | Масса, кг, не более | 95 |
| 7.9 | Максимальная нагрузка, кг, не менее | 150 |
| 7.10 | Регулировка высоты, мм. | 470-980 |
| 7.11 | Питание регулировки высоты, В/Гц. | 230/50 |
| 7.12 | Цвет обивки | Красный и/или оранжевый. |
| 8. Назначение |
| Установка кинезитерапевтическая (в дальнейшем – установка), предназначена для выполнения лечебных упражнений в подвешенном состоянии в целях снятия болевого синдрома и восстановления объема движений в позвоночнике и суставах. Установка может быть использована в лечебных учреждениях, реабилитационных центрах и в домашних условиях. Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150. Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ Р 51609. *Габариты потолочной конструкции без учёта боковых пластиковых крюков и без блоков – вертлюгов. |

Стабилоплатформа с биологической обратной связью – 1 шт.

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Стабилометрическая система в составе: |
| 1.1 | Стабилометрическая платформа | Наличие |
| 1.2 | Ручные опоры для испытуемого | Наличие |
| 1.3. | Пандус | Наличие |
| 1.4 | Ноутбук | Наличие |
| 1.5 | Программное обеспечение для исследований и тренингов | Наличие |
| 1.6 | Дополнительный монитор (дисплей) | Наличие |
| 1.7 | Регулируемый штативе креплением для монитора | Наличие |
| 1.8 | Крепление или столик для ноутбука | Наличие |
| 2. Общие функциональные требования к системе |
| 2.1 | Тип измерительной части | Статическая стабилометрическая платформа |
| 2.2 | Поддержка биологической обратной связи по опорной реакции (на основе стабилометрии) с использованием визуального и акустического каналов | Наличие |
| 2.3 | Возможность проведения двигательно-когнитивных реабилитационных тренингов | Наличие |
| 2.4 | Возможность индивидуализации реабилитационных тренингов (регулируемая нагрузка) | Наличие |
| 2.5 | Возможность проведения традиционных стабилометрических исследований (количественная оценка координаторных возможностей человека, степени стабильности позы) | Наличие |
| 2.6 | Возможность проведения двигательно-когнитивных тестов | Наличие |
| 2.7 | Возможность количественной регистрации тремора (дрожи), без локализации | Наличие |
| 2.8 | Возможность выполнения исследований и тренингов на стабилоплатформе в положениях обследуемого «стоя» и «сидя» | Наличие |
| 2.9 | Возможность использования компьютерных приложений сторонних разработчиков для проведения тренингов | Наличие |
| 2.10 | Возможность определения массы тела испытуемого | Наличие |
| 3.Требования к функциональному программному обеспечению |
| 3.1 | Русифицированный интерфейс | Наличие |
| 3.2 | Совместимость с ОС Windows не ниже версии «ХР» | Наличие |
| 3.3 | Возможность использования с распространенными офисными программами (Word, Excel) | Наличие |
| 3.4 | Наличие видеоинструкций для пользователя на установочном диске или в сети интернет | Наличие |
| 3.5 | Возможность расчета, как минимум, следующих показателей, используемых при стабилометрических исследованиях: длина статокинезиограммы; скорость миграции центра давления; площадь статокинезиограммы; средние положения центра давления по абсциссе и ординате; максимальные значения положений центра давления по осям; дисперсия положений центра давления по осям; стандартное квадратическое отклонение среднего положения центра давления по осям; основная частота колебаний центра давления по осям; уровень основного диапазона мощности спектра по осям; коэффициент Ромберга, индекс энергозатрат; оценка результативности заданного действия в тестах с биологической обратной связью. | Наличие |
| 3.6 | Возможность подключения к сетевым системам стабилометрии ' | Наличие |
| 3.7 | Встроенные тесты для постуральных исследований | Наличие |
| 3.8 | Встроенные двигательно-когнитивные тесты | Наличие |
| 3.9 | Встроенные тренажеры (в режиме биологической обратной связи) | Наличие |
| 3.10 | Возможность использования раздельных экранов для управления тренингом (специалист) и визуального канала (испытуемый) | Наличие |
| 3.11 | Возможность индивидуализации степени нагрузки и условий выполнения задачи тренинга три проведении реабилитационного занятия | Наличие |
| 3.12 | Возможность ведения картотеки с сохранением результатов индивидуальных обследований | Наличие |
| 3.13 | Возможность автоматического анализа результатов индивидуальных исследований в динамике | Наличие |
| 3.14 | Программные средства минимизации помех | Наличие |
| 3.15 | Роботизированная подача команд (инструкции) при проведении тестов для минимизации влияния специалиста на обследуемого | Наличие |
| 4. Требования к характеристикам стабилометрической платформы |
| 4.1 | Габариты | Не менее 300x400 мм |
| 4.2 | Масса | Не более 6 кг |
| 4.3 | Тип питания | От USB-шины |
| 4.4 | Диапазон нагрузок (вес испытуемого) | От 20 до 150 кг |
| 4.5 | Время готовности устройства к работе (без учета включения компьютера и времени запуска приложений) | Не более 2 минут |
| 4.6 | Возможность автоматического или ручного изменения начала системы координат платформы | Наличие |
| 4.7 | Абсолютная погрешность определения координат центра давления | Не более 1 мм |
| 4.8 | Частота дискретизации | Не менее 33 Гц |
| 5. Требования к качеству стабилометрической платформы |
| 5.1 | Соблюдение заявленных метрологических характеристик (Государственная поверка) | Наличие |
| 5.2 | Соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0.2-2005 по электромагнитной совместимости | Наличие |
| 5.3 | Наружные поверхности устройства должны быть устойчивы к дезинфекции 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Лотос" | Наличие |
| 5.4 | Вероятность безотказной работы за 1000 ч | Не менее 0.85 |
| 5.5 | Гарантия со дня покупки | Не менее 18 месяцев |
| 5.6 | Наличие действующего на момент покупки свидетельства о государственной поверке | Наличие |
| 6. Требования к технической поддержке эксплуатации стабилометрической платформы |
| 6.1 | Послегарантийная техническая поддержка | Наличие |
| 6.2 | Возможность проведения метрологической поверки на территории РФ | Наличие |
| 7. Требования к комплектации и упаковке |
| 7.1 | Стабилометрическая платформа | Наличие |
| 7.2 | Программное обеспечение для стабилометрии на внешнем носителе | Наличие |
| 7.3 | Компьютер типа «ноутбук» с ОС Windows, в конфигурации, обеспечивающей надежную работу программного обеспечения для стабилометрии (с предустановленным программным обеспечением) | Наличие |
| 7.4 | Лицензия на ОС Windows | Наличие |
| 7.5 | Система дополнительной стабилизации платформы с ручными опорами для испытуемого | Наличие |
| 7.6 | Пандус | Наличие |
| 7.7 | Дополнительный экран (монитор с регулируемой стойкой или проектор с экраном) для испытуемого | Наличие |
| 7.8 | Комплект соединительных кабелей | Наличие |
| 7.9 | Упаковка элементов поставки, соответствующая требованиям к упаковке | Наличие |
| 8. Требования к наличию документации и методических материалов, обучающим материалам |
| 8.1 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии (копия) | При наличии |
| 8.2 | Регистрационное свидетельство М3 РФ (копия) | Наличие |
| 8.3 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений (копия) | Наличие |
| 8.4 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 8.5 | Методические пособия для специалистов (в печатном или электронном виде) | Наличие |
| 8.6 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в квартал. |

Тренажер лестница-брусья с электронной регулировкой высоты ступеней – 1 шт.

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Тренажер лестница – брусья с электронной регулировкой высоты ступеней предназначенный для проведения тренировки мышц опорно-двигательного аппарата и реабилитации после сосудистых заболеваний мозга и ДЦП. |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии | При наличии |
| 1.3 | Гарантия с момента ввода прибора в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев |
| 1.4 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в полугодие |
| 1.5 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.6 | Обучение специалиста на рабочем месте | наличие |
| 2. Комплектация |
| 2.1 | Тренажер | 1 |
| 2.2 | Паспорт. | 1 |
| 3. Технические характеристики: |
| Габаритные размеры |
| 3.1 | ширина, мм, не более | 890 |
| 3.2 | высота, мм, не более | 1100\1600 |
| 3.3 | Длина без пандуса/ с длинным пандусом, мм, не более | 1950/ 2800 |
| 3.4 | Длина длинного пандуса для въезда инвалидной коляски, мм, не более | 900 |
| 3.5 | Длина короткого пандуса для въезда инвалидной коляски,мм, не более | 600 |
| 3.6 | Конструкция тренажера выполнена из: | сварных стальных окрашенных профилей, листового металла |
| 3.7 | передняя стойка с поручнями и шкалой высоты подъема выполнена из: | сварных стальных окрашенных профилей и пластика |
| 3.8 | параллельные поручни-брусья выполнены из: | из стальных окрашенных профилей для поддержания пациента с возможностью их регулировки по высоте и ширине; |
| 3.9 | пульт управления | наличие |
| 3.10 | Высота подъема/опускания ступеней тренажера должна быть в диапазоне не менее | от 0 до 15 см |
| Диапазон изменения высоты и ширины параллельных поручней: |
| 3.11 | диапазон регулировки высоты поручней не более, см | 30 |
| 3.12 | диапазон регулировки ширины поручней не более, см | 30 |
| 3.13 | Номинальная нагрузка на поверхность тренажеров должна быть, не более | 150 кг. |
| 3.14 | Общая масса тренажера должна быть, не более | 320 кг. |
| 3.15 | Электропитание блоков управления электроприводом (актуатором) тренажеров | 220 В, 50 Гц |
| 3.16 | Потребляемая от сети мощность блока управления приводом ступеней (актуатором), не более | 200 ВА |
| 3.17 | Соотношение работа/отдых электропривода лестницы 1/10 | Наличие |
| 3.18 | При включенном актуаторе в режиме статического удержания тренажер должен работать непрерывно в течение | 8 ч. |
| 3.19 | Средний срок службы должен быть, не менее | 10 лет. |

Стресс-система на базе беговой дорожки – 1 шт.

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | стресс-тест на беговой дорожке с постоянным контролем электрокардиограммы (ЭКГ) |
| 2 | Непрерывная регистрация от 1 до 12 отведений ЭКГ во время всего нагрузочного теста с записью на диск | Наличие |
| 3 | Возможность размещения электронного блока прямо на теле пациента и беспроводной передачи ЭКГ по радио | Наличие |
| 4 | Дистанция беспроводной передачи ЭКГ | Не менее 7 метров |
| 5 | Возможность регистрации электрокардиограмм в системе отведений Франка и Нэба | Наличие |
| 6 | Отображение на экране выбранного пользователем количества отведений ЭКГ (от 1 до 12) во время всего теста | Наличие |
| 7 | Отображение на экране компьютера во время проведения нагрузочного тестирования динамически усредненняемого по последним нескольким систолам комплекса QRST с маркерами в позициях Q и J | Наличие |
| 8 | Отображение на экране во время теста графиков изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС), нагрузки, артериального давления (АД), амплитуды ST | Наличие |
| 9 | Отображение на экране компьютера во время проведения нагрузочного тестирования следующих числовых параметров: индекс массы тела, максимальная ЧСС, текущая ЧСС, % текущей ЧСС от максимальной | Наличие |
| 10 | Возможность проведения контурного анализа любого выбранного фрагмента ЭКГ: расстановка маркеров узловых точек комплекса QRST, расчет основных амплитудных и временных параметров комплекса, автоматическое определение угла отклонения электрической оси сердца | Наличие |
| 11 | Автоматическая интерпретация ЭКГ покоя: построение синдромального заключения | Наличие |
| 12 | Возможность ручного ввода результатов измерения артериального давления | Наличие |
| 13 | Автоматическое управление велоэргометром | Наличие |
| 14 | Протоколы нагрузочного тестирования: ступенчато-возрастающая нагрузка, PWC170, Астранд и другие | Наличие |
| 15 | Возможность создания пользователем собственных протоколов задания нагрузки | Наличие |
| 16 | Возможность записи в память компьютера: ЭКГ в покое, полной ЭКГ во время нагрузки, полной ЭКГ в период восстановления | Наличие |
| 17 | Автоматическое формирование отчета о нагрузочном тестировании в текстовом редакторе | Наличие |
| 18 | Автоматический расчет двойного произведения для каждой ступени нагрузки | Наличие |
| 19 | Автоматический расчет максимального потребления кислорода (косвенно по изменениям ЧСС во время нагрузки) | Наличие |
| 20 | Автоматическое определение функционального класса | Наличие |
| 21 | Автоматическое определение толерантности к физической нагрузке | Наличие |
| 22 | Автоматическое определение физической работоспособности здоровых лиц | Наличие |
| 23 | Автоматический расчет для каждой ступени нагрузки следующих эргометрических параметров: СНИ (сердечный нагрузочный индекс), ИХР (индекс хронотропного резерва), ИИР (индекс инотропного резерва), ПРЛЖ (показатель работы левого желудочка), КРРМ (коэффициент расходования резервов миокарда) | Наличие |
| 24 | Автоматический расчет максимального индекса выносливости (МИВ) | Наличие |
| 25 | Автоматическое формирование рекомендаций по режиму двигательной активности по результатам нагрузочного тестирования: рекомендуемый темп ходьбы, рекомендуемая скорость бега, рекомендуемый тренировочный пульс, рекомендуемый режим тренировок на беговой дорожке | Наличие |
| 26 | Возможность контурного анализа любого фрагмента ЭКГ, выбранного пользователем из всей записи | Наличие |
| 27 | Регистрация ЭКГ в системе Cabrera, MacFee-Parungao, Slopac | Наличие |
| 28 | Выбор конфигурации распечатываемой ЭКГ (печать в 1, 2, 3 или 4 колонки; цветная печать ЭКГ) | Наличие |
| 29 | Автоматическое сохранение ЭКГ в течение записи с заданным пользователем интервалом | Наличие |
| 30 | Автоматическое выявление преждевременных узких и широких кардиокомплексов с возможностью последующей навигации по списку выявленных нарушений | Наличие |
| 31 | Наличие экспорта-импорта настроек шаблонов исследований и шаблонов протоколов исследований | Наличие |
| 32 | Сохранение в памяти компьютера нефильтрованных кривых с возможностью последующего изменения параметров фильтрации уже записанного обследования | Наличие |
| 33 | Наличие окна просмотра всей записываемой ЭКГ-кривой в текущем обследовании без приостановки мониторинга (записи) обследования | Наличие |
| 34 | Отображение в течение обследования и после его завершения графика мгновенной ЧСС, усредненной ЧСС или значения RR интервала (по выбору пользователя) | Наличие |
| 35 | Быстрая навигация по записи с помощью графика ЧСС/RR-интервалов одним щелчком мыши | Наличие |
| 36 | Предварительный просмотр протокола анализа из «Менеджера обследования» | Наличие |
| 37 | Технические характеристики электрокардиографа |
| 38 | Связь с компьютером | Bluetooth |
| 39 | Количество разрядов АЦП | 24 |
| 40 | Частота квантования | 1000 Гц |
| 41 | Полоса пропускания | 0.05 – 250 Гц |
| 42 | Чувствительность | 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 мВ/мм |
| 43 | Дополнительные фильтры | сетевой, фильтр дрейфа, антитреморный |
| 44 | Напряжение шума от пика до пика, приведенное ко входу, не более | 10 мкВ |
| 45 | Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер | Наличие |
| 46 | Операционная система | Windows Vista или Windows 7, Windows 8 |
| 47 | Технические характеристики беговой дорожки |  |
| 48 | Скорость ленты | 0.5 – 20 км/ч (плавная регулировка) |
| 49 | Плавный старт | есть |
| 50 | Угол наклона | 0 – 25% |
| 51 | Демпфирование звука при движении ленты | есть |
| 52 | Предельный вес пациента, не менее | 160 кг |
| 53 | Интерфейс для связи с внешним компьютером | COM-порт |
| 54 | Кнопка аварийного отключения дорожки | есть |
| 55 | Боковые поручни | есть |
| 56 | Размеры: |  |
| 57 | Рабочая поверхность |  |
| 58 | - ширина | 500 мм |
| 59 | - длина | 1500 мм |
| 60 | Габариты, не более | 2130×900×1350 мм |
| 61 | Вес, не более | 149 кг |
| 62 | Комплект поставки |
| 63 | Электронный блок | 1 шт. |
| 64 | Кабель отведений | 1 шт. |
| 65 | Адаптер для подключения одноразовых электродов | 1 шт. |
| 66 | Комплект одноразовых электродов | 1 уп. |
| 67 | Комплект многоразовых электродов (4 шт на конечности и 6 шт. грудных) | Наличие |
| 68 | Комплект многоразовых электродов для нагрузочного тестирования с фиксирующими резиновыми лентами | Наличие |
| 69 | кабель связи с компьютером | 1 шт. |
| 70 | кабель связи USB | 1 шт. |
| 71 | адаптер USB-COM | 1 шт. |
| 72 | адаптер Bluetooth | 1 шт. |
| 73 | электродная жидкость | 200 г |
| 74 | Программное обеспечение | Наличие |
| 75 | ремень для крепления электронного блока на пояс | 1 шт. |
| 76 | Беговая дорожка | Наличие |
| 77 | Прочие условия |
| 78 | Обучение специалиста на базе производителя | Наличие |
| 79 | Гарантия на электрокардиограф, не менее | 2 года |
| 80 | Гарантия на беговую дорожку, не менее | 1 год |
| 81 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии на электрокардиограф | При наличии |
| 82 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на электрокардиограф | Наличие |
| 83 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |
| 84 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в полугодие |
| 85 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |

Медицинский степпер – 1 шт.

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие положения |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии | При наличии |
| 1.3 | Инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом установки в эксплуатацию | наличие |
| 1.4 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | наличие |
| 2. Функциональные возможности |
| 2.1 | Проведение кардиоваскулярных тренировок на выносливость | Наличие |
| 3. Технические требования |
| 3.1 | Независимое движение педалей | Наличие |
| 3.2 | Автоматическое взвешивание пациента для для точного расчета нагрузки | Наличие |
| 3.3 | Панель управления с приемником чип-карт | Наличие |
| 3.4 | Контроль пульса при помощи встроенного приемника сигналов Polar и нагрудного датчика ЧСС Polar для пациента | Возможность |
| 3.5 | Акустический сигнал при превышении верхнего порога ЧСС | Наличие |
| 3.6 | Автоматическая регулировка сопротивления при превышении установленного верхнего порога ЧСС | Наличие |
| 3.7 | Встроенный бутылко-держатель | Наличие |
| 3.8 | Встроенный отсек для хранения мелких предметов пациента | Наличие |
| 3.9 | Полочка для удобного чтения | Наличие |
| 3.10 | Работа тренажера от аккумулятора | Наличие |
| 3.11 | Интегрированные транспортные ролики для перемещения | Наличие |
| 3.12 | Регулировка сопротивления необслуживаемым бесшумным магнитно-индукционным тормозом | Наличие |
| 3.13 | Педали для ног Bio-flex с амортизацией | Наличие |
| 3.14 | Диапазон нагрузок независимо от вращательной скорости, не менее | 25-500 Вт |
| 3.15 | Диапазон нагрузок в зависимости от вращательной скорости, не менее | 20-1000 Вт |
| 3.16 | Диапазон вращательной скорости, не менее | 40-150 об/мин |
| 3.17 | Диапазон крутящего момента при 100 об/мин, не менее | 3-50 Нм |
| 3.18 | Рабочие режимы: С зависимостью от вращательной скорости С постоянной нагрузкой Изокинетический | Наличие |
| 3.19 | Встроенная программа - быстрый старт | Наличие |
| 3.20 | Встроенная программа - тренировка на время | Наличие |
| 3.21 | Встроенная программа – изокинетическая тренировка | Наличие |
| 3.22 | Встроенная программа – кардиоваскулярная тренировка с контролем ЧСС | Наличие |
| 3.23 | Встроенная программа – кардиоваскулярная тренировка с контролем калорий | Наличие |
| 3.24 | Встроенная программа – интервальные тренировки с переменными фазами нагрузки и отдыха | Наличие |
| 3.25 | Встроенная программа –тренировка на расстояние | Наличие |
| 3.26 | Габариты тренажера, не более | 105x60x145 см |
| 3.27 | Масса тренажера, не более | 70 кг |
| 4. Комплект поставки |
| 4.1 | Тренажер типа «Степпер» со считывателем чип-карт | 1 шт |
| 5. Прочие условия |
| 5.1 | в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования | Наличие |
| 5.2 | Техническое обслуживание в период гарантии | 1 раз в полугодие |
| 5.3 | Гарантийное сервисное обслуживание оборудования | Не менее 1 года |

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

# Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| № п\п | Наименование товара | Цена за ед. товара с учетом НДС, руб. | Средняя цена за единицу товара с учетом НДС | Кол-во | Начальная максимальная цена договора с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение от 20.05.2015г. | Коммерческое предложение от 20.05.2015г. | Коммерческое предложение от 20.05.2015г. |  |  |  |
| 1 | Аппарат для активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей | 275410,00 | 283672,00 | 280918,00 | 280000,00 | 1 | 280000,00 |
| 2 | Установка для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела | 664170,00 | 670682,00 | 651148,00 | 662000,00 | 1 | 662000,00 |
| 3 | Стабилоплатформа с биологической обратной связью | 420831,00 | 433456,00 | 429247,00 | 427844,67 | 1 | 427844,67 |
| 4 | Тренажер лестница-брусья с электронной регулировкой высоты ступеней | 597050,00 | 614960,00 | 608990,00 | 607000,00 | 1 | 607000,00 |
| 5 | Стресс-система на базе беговой дорожки | 1484852,00 | 1499410,00 | 1455738,00 | 1480000,00 | 1 | 1480000,00 |
| 6 | Медицинский степпер | 359017,00 | 369787,00 | 366197,00 | 365000,33 | 1 | 365000,33 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3821845,00 |

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Улан-Удэ                                                                                  	                 «___» _________  2015 г.

________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего   на основании _______, с одной стороны, и автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое  в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Дроздова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 10.02.2012 г.  и протокола подведения итогов №___ от _________ г. настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего договора медицинское оборудование для реабилитации пациентов, далее по тексту - «Товар» на основании спецификации  (приложение №1 к настоящему договору).

  - Место поставки: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 А.

  - Срок поставки: по заявке Покупателя в течение 90 календарных дней. Период поставки до 31.12.2015г.

1.4. Вспомогательные услуги: монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, ввод в эксплуатацию товара, инструктаж медицинского персонала после приемки оборудования в эксплуатацию в течение 5 календарных дней с момента поставки оборудования.

2.Цена договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора _____ (_______) рублей ______ коп.

  - В цену договора входит доставка до склада Покупателя, разгрузка, налоги и иные  платежи.

  - Оплата производиться из средств субсидий на иные цели статья 310.

  - Оплата производится на основании счета и/или  счет-фактуры и/или товарно-транспортной накладной и/или  подписанного двумя сторонами акта о приемке товара и /или акта ввода в эксплуатацию. Расчеты за поставленный товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 2015 года.

- Права и обязанности сторон

  - Поставщик обязан:

3.1.1.осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет, с 09:00 до 17:00 по адресу Покупателя;

3.1.2.участвовать в приемке-передаче товара. При приемке товара  оформляется акт приемки товара, при вводе в эксплуатацию  акт ввода;

3.1.3. при поставке товара передать Покупателю оригинал товарно-транспортной накладной,  акт приема-передачи,  счет-фактуру, регистрационное удостоверение, паспорт на товар на русском языке, акт ввода в эксплуатацию и другие необходимые документы;

3.1.4.предоставить сертификаты (декларацию соответствия), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие  качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

3.1.5.при поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту и комплектности забрать его и заменить  на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик;

3.1.6.при невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти)  календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя;

3.1.7. организация сервисной службы по заявке Покупателя в течение трех рабочих дней.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 требовать уплаты цены за поставку товара по настоящему договору, при выполнении пп. 3.1.1-3.1.5. настоящего договора;

3.2.2. требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1.принять товар в соответствии со спецификацией и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную, акт приема-передачи товара, акт ввода в эксплуатацию и передать по одному экземпляру Поставщику;

3.3.2. оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать передачи товаров в соответствии с условиями настоящего договора, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

3.4.2. требовать поставку товара в полной комплектности, ассортименте,  надлежащего качества и в сроки поставки, указанные в настоящем договоре;

3.4.3. отказаться от принятия товара,  на который не представлен  документ о соответствии  качества товара, регистрационное удостоверение, паспорт на русском языке, талон на гарантийное обслуживание и другие необходимые документы;

3.4.4. отказаться от принятия товара при наличии претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара;

3.4.5 требовать оплаты неустойки в размере, указанном в настоящем договоре.

- Гарантии качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров и подтверждаться сертификатом соответствия.

4.3. Гарантия составляет:_______

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,  последний по письменному требованию Покупателя уплачивает ему неустойку в размере 10% от суммы неисполненного обязательства. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Поставщику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки не исполнения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения  одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Стороны признают отправку претензий и заявки на поставку по факсимильной связи надлежащей: на имя Поставщика по номеру ____________,  на имя Покупателя по номеру 8 (3012) 43-73-82. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров  стороны  передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015 г., в случае неисполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения сторонами.

8. Прочие условия договора

8.1. Заявка на поставку товара направляется Покупателем  в письменном виде Поставщику на номер факса _______________. На принятой заявке Поставщиком указывается входящий номер, дата принятия, ФИО и подпись принявшего и перенаправляется в день принятия  на факс Покупателю  8 (3012) 43-73-82.

8.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.3. Любые изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 календарных  дней.

9. Юридические адреса, реквизиты подписи сторон

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ Автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Юридический/Почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 30 «А» Тел./факс: +7 (3012) 43-73-82 ИНН 0323054243 КПП 032301001 Л/с 31026У24530 Р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 Отделение НБ Рес. Бурятия, г. Улан-Удэ |
| --- | --- |
| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |

Приложение №1

к договору поставки

№________ от ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, характеристика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. изм., руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| _____________ _________________(___________) МП | Начальник _____________________ (Дроздов С.В.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к документации об аукционе в электронной форме

Форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Товарный знак предлагаемого товара (его словесное обозначение) (при его наличии) | Характеристика поставляемого товара | Страна изготовления | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |